附件1

玉溪市中医医院云南省区域中医（骨伤）诊疗中心骨伤专科培训基地第二批教学设备购置参数确认表（1包）

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、产品定位 |  |
| 1.1 | 名称：教学和培训用手术显微镜设备 |  |
| 1.2 | 数量：1套 |  |
| 1.3 | 定位：原厂全新整机，国内先进水平 |  |
| 2 | 系统设备的资质要求、功能要求、配置要求 |  |
| 2.1 | 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或及其它相关证明文件 |  |
| 2.2 | 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；必须获得相应的国际、国内资质证书（如FDA、CE、CFDA、3C计量认证证书）等； |  |
| 2.3 | 配置要求： 双人双目手术显微镜主机 1台 (180°对手镜，连续无极变倍系统和电动微调焦系统) 手术显微镜平衡机架 1台 短柄万向节单目示教镜 1件 X-Y平面移动器带归零复位 1件 大物镜F=200，250，300mm 各1只 同轴冷光源光导纤维束 1根 8功能脚踏控制开关 1件 独立的LED照明系统（60W） 1件 |  |
| 2.4 | 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价； |  |
| 2.5 | 投标文件中，须提供全面的中文或英文彩页及原版厂家技术规格说明材料； |  |
| 2.6 | 提供省内主要“三甲”医院用户名单。（省内无用户单位，提供国内主要“三甲”医院用户名单） |  |
| 3 | 系统设备的主要技术参数、技术规格 |  |
| 3.1 | 显微镜 |  |
| 3.1.1 | 主副镜是双人双目180°固定体位，（对手镜）同光路、同倍率、同视场，景深一致 |  |
| 3.1.2 | 大物镜工作距离：200mm 250mm 300mm，更换大物镜简单、方便、快捷（20秒内） |  |
| 3.1.3 | 放大倍数：5X-25X电动连续变倍（也可手动） |  |
| 3.1.4 | 视野直径：Φ55～Φ11mm |  |
| ★3.1.5 | 短型“万向节”结构单目示教镜 |  |
| 3.1.6 | 目镜：12.5XΦ27.5mm 艾尔弗型广角目镜 |  |
| 3.1.7 | 目距调节范围：54mm～75mm, |  |
| 3.1.8 | 视度调节：±6D, |  |
| 3.1.9 | 电动微调范围：0～40mm |  |
| 3.2 | 机架 |  |
| 3.2.1 | 机架弹簧臂平衡式 |  |
| 3.2.2 | 粗调范围：500mm（地面至大物镜900～1400mm） 电动微调焦范围：0～40mm， 最大伸出距离：1200mm |  |
| ★3.2.3 | X-Y平面移动器，可自动归零复位，移动范围（前后、左右）：各40mm。 |  |
| ★3.2.4 | 独立的双光源照明：卤素灯采用4灯泡瞬间转换，150W/15V德国进口灯泡，同轴冷光源照明，术面照度可达80000LX以上。 |  |
| 3.2.5 | 功耗：0～200W |  |
| 3.2.6 | 多功能防水脚踏开关 |  |
| 3.3 | 操作器械一套 |  |
| 3.3.1 | 平骨刀（圆座胶木柄）300*8,超薄圆刃1 300*10 超薄圆刃 1 300*12 超薄圆刃 1 270*8 直圆口，超薄刃 1 270*10 直圆口，超薄刃 1 |  |
|  | 神经剥离器 240*5*0.8 带钩带槽，颈椎型 1 240*5*1 带钩带槽，腰椎型 1 |  |
|  | 双头骨膜剥离器 190,2#，滚花柄，90°/弯 1 |  |
|  | 带齿骨刮勺（胶木柄）300*4，直 1 300*5 直 1 300*6 直 1 |  |
|  | 椎板咬骨钳 260*2/10*110°超薄型 2 260*3/10*110°超薄型 2 260*4/10*110°超薄型 2 260*2/10*130°超薄型 2 260*3/10*130°超薄型 2 260*4/10*130°超薄型 2 |  |
|  | 髓核钳（指圈式） 220*2*10 1 220*3*10 1 220*2*10*150° 1 220*3*10*150° 1 |  |
|  | 髓核钳 260*2*6 握柄式，超硬膜 1 260*3*8 握柄式，超硬膜 1 260*4*10 握柄式，超硬膜 1 260*2*6*150°握柄式，超硬膜 1 260*3*8*150° 握柄式，超硬膜 1 260*4*10*150° 握柄式，超硬膜 1 |  |
| 4 | 售后服务内容和要求 |  |
| 4.1 | 整机免费保修期：≥3年。 |  |
| 4.2 | 供应商在昆明有售后服务机构，有专职工程师提供7×24小时的技术及售后服务。 |  |
| 4.3 | 提供培训计划，免费系统培训操作技师、保养技师和本院维修工程师。 |  |
| 4.4 | 维修响应时间≤2小时，24小时内排除故障，每年不少于4次技术支持。不定期寻访医院，及时解决医院的各种问题。 |  |
| 4.5 | 制造商国内具有保税区零备件仓库以保证配件及时供应。保修期后配件费用按成本价收取，免工时费 |  |
| 4.6 | 提供详细的产品技术彩页资料、技术资料（含操作手册、维修手册），除原版技术资料外，还须提供中文技术资料。进口设备必须具备中英文操作说明书；进口设备的电源及电源插头必须符合中国要求；设备的关键部位必须贴有小心操作，注意危险等中文标示。 |  |