附件1

玉溪市中医医院

医用病床参数确认表

| 序号 | 采购内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称、数量、规格、配置性能要求 |  |
| 1.1 | 名称：医用病床 |  |
| 1.2 | 数量：25张 |  |
| 1.3 | 规格：（长×宽×高）≥2130*960*540mm； |  |
| 1.4 | 性能要求：背部升降角度范围≥0～70°；腿部升降角度范围≥0～45°； |  |
| *1.5 | 性能要求：双摇三折带左右护栏，有输液架插孔配输液架，配ABS伸缩餐桌，需要时拉开放在护栏中间，不用时可挂在床尾； |  |
| 1.6 | 配置性能要求：四个引流挂钩； |  |
| 1.7 | 净重要求：整床重量≥60kg； |  |
| 2 | 工艺要求 |  |
| 2.1 | 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固； |  |
| 2.2 | 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺； |  |
| 2.3 | 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点； |  |
| 2.4 | 喷塑工艺：采用静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等多道工序，提高病床整体的防腐蚀性能； |  |
| 2.5 | 塑料加工工艺：采用全新工程塑料，保证加工生产质量； |  |
| 3 | 床架工艺尺寸要求 |  |
| 3.1 | 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳； |  |
| 3.2 | 采用优质冷轧钢管，长×宽≥40×80mm，厚度≥2.5mm； |  |
| 4 | 床面板厚度要求 |  |
| 4.1 | 采用名牌优质冷轧精制平板冲压成型，板材厚度≥1.2mm； |  |
| 4.2 | 背部框架壁厚≥1.2mm； |  |
| 4.3 | 背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴≥φ32mm，厚度≥3.0mm； |  |
| 5 | 床头床尾板材质及技术要求 |  |
| 5.1 | 采用优质ABS材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能； |  |
| 5.2 | 采用插拔式连接装置装置并设有锁定开关，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度，并且床头床尾设有橡胶防撞轮； |  |
| 6 | 护栏材质及技术要求 |  |
| 6.1 | 折叠护栏，管材选用优质航空用铝合金型材，每只六根铝合金管立柱，美观易清洁； |  |
| 6.2 | 立柱基座：厚度≥2.0mm，钢板冲压成型，焊接强化处理； |  |
| 6.3 | 手握式开关，操作简便，开关处防夹手设计； |  |
| 6.4 | 护栏上可放置餐桌板，充分体现出功能的多样性； |  |
| 7 | 丝杆材质工艺要求 |  |
| 7.1 | 手摇把：内置≥φ8mm钢芯，不锈钢材质，带双向限位功能，无噪音，摇把可折叠收回，防止意外碰撞，两级开合到位设计，避免一次复位夹手； |  |
| 7.2 | 回旋体：锰钢合金材料； |  |
| 7.3 | 采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长,有过盈保护装置； |  |
| 8 | 脚轮技术要求 |  |
| 8.1 | 选用静音脚轮，高稳定性； |  |
| 8.2 | 密封自润滑轴承，防水、防尘； |  |
| 8.3 | 轮立轴：圆钢主轴； |  |
| 8.4 | 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨； |  |
| 8.5 | 中控刹车； |  |
| 9 | 输液架材质要求 |  |
| 9.1 | 304#优质不锈钢，≥φ22mm，操作方便,四爪头挂钩； |  |
| 10 | 餐桌技术要求 |  |
| 10.1 | 采用全新料ABS伸缩餐桌，需要时拉开放在护栏中间，不用时可挂在床尾； |  |
| 11 | 床垫技术及尺寸要求 |  |
| 11.1 | 布料(牛津布)采用棉与化纤交织，经防水、透气处理具有防霉防菌功能； |  |
| 11.2 | 内置高弹海绵与棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样； |  |
| 11.3 | 透气处理，硬度合理，垫子上有拉链； |  |
| 11.4 | 厚度≥80mm，内部采用天然海南椰棕与重体海绵,与床面弯折匹配。 |  |