附件1

玉溪市中医医院一次性微波消融针、一次性半自动活检针、一次性内镜用注射针报价单

- 询价采购项目

项目名称：一次性微波消融针、一次性半自动活检针、一次性内镜用注射针询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性微波消融针 | 各型号 |  |  |  |  | 满足附件参数要求 |
| 一次性半自动活检针 | 各型号 |  |  |  |  | 满足附件参数要求 |
| 一次性内镜用注射针 | 18MM |  |  |  |  | 能在支气管等电子镜下使用 |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后7日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2022年   月   日

附件                参数要求

无菌一次性微波消融针

- 工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。

- 冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

- 消融针杆温监测及超温保护系统：与设备配合使用，消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

- 针头设计：提供圆锥、三棱、圆头等多种不同针头设计的消融针供临床选择。

- 手柄设计：提供L型、直型手柄，供临床选择。

- 针杆设计：提供直型针、弯型针，供临床选择。

一次性使用半自动活检针

1．针尖增强显影，定位精准；1cm/2cm取样显示窗，一目了然；开放式手柄设计，操作更便捷；可选同轴针＋活检针套件

2. 按针管的外径可分为：2.1mm（14G）、1.6mm（16G）、1.2mm（18G）、0.9mm（20G）；按针管的长度可分为：50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm、210mm、200mm、210mm、220mm、230mm、240mm、250mm、260mm、270mm、280mm、290mm、300mm；

3. 同轴活检针：针尖增强显影，破皮锋利，硬度好，兼容绿枪、白枪。规格齐全（13G-19G）可选：按针管的外径可分为：2.41mm（13G）、1.83mm（15G）、1.50mm（17G）、1.07mm（19G）；按针管的长度可分为：50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm、210mm、200mm、210mm、220mm、230mm、240mm、250mm、260mm、270mm、280mm、290mm、300mm；