附件

玉溪市中医医院

医用等离子体空气消毒器报价单

- 询价采购项目

项目名称：医用等离子体空气消毒器询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用等离子体空气消毒器 | 可移动 |  |  |  |  |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，必须要求有现货，收到中标通知后3日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2023年   月   日

- 参数要求（附表）

| 1 | 应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 安装方式：移动式 |  |
| 3 | 外型尺寸：（L×W×H）：400×400×950（mm3） |  |
| 4 | 重量：40 Kg |  |
| 5 | 消毒方法：等离子体+静电吸附 |  |
| 6 | 适用体积：100 m3 |  |
| 7 | 额定循环风量：1000 m3/h |  |
| 8 | 设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.1mg/m³（提供权威检测报告） | ★ |
| 9 | 净化效果：设备持续工作90min，净化效率≥93%（提供权威检测报告） | ★ |
| 10 | 洁净空气量CADR（颗粒物）≥470m³/h，提供权威机构检测报告 | ★ |
| 11 | 设备持续工作30min，气雾室白色葡萄球菌杀灭率＞99.90%，提供权威机构检测报告。 |  |
| 12 | 设备持续工作1小时，对空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥97%。（提供权威机构检测报告） |  |
| 13 | 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。 |  |
| 14 | 外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。 | ★ |
| 15 | 实时监测室内空气温湿度。 |  |
| 16 | 高、中、低三挡可调风速供用户选择。 |  |
| 17 | 手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。 |  |
| 18 | 程控数量（定时消毒）6组。 |  |
| 19 | 模块化设计，方便用户维护保养。 |  |
| 20 | 一键锁定功能，防止误操作。 |  |
| 21 | 工作时间自动累计功能。 |  |
| 22 | 高档液晶显示屏，远红外线遥控。 |  |
| 23 | 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。 |  |
| 24 | 输入功率：170W |  |
| 25 | 电源：AC 220V 50Hz |  |
| 26 | 产品证件：卫生安全评价报告 |  |
| 27 | 氨去除率≥95% ；苯去除率≥96% ；TVOC去除率≥98% 提供检测报告 |  |
| 28 | 甲醛去除率≥96% 提供检测报告 |  |
| 29 | 负离子浓度≥4.8×107个/cm³ |  |
| 30 | 提供电磁兼容性CE认证，低电压CE认证 |  |
| 31 | 售后荣誉：中国医疗设备行业售后服务满意度第一名 |  |