附件1

有创呼吸机参数表（1包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | - 一、基本要求 - 1、通气模式：有创通气和无创通气 - 2、患者类型：成人，儿童 ▲3、电动电控呼吸机（无需配置空气压缩机），配置≥12寸触摸屏显示器，显示器应方便从主机拆卸并安装到其他设备，避免交叉感染 4、 内置锂电池，电池工作时间≥2小时。 - 二、通气功能 1、有创通气模式具有：VCV，PCV，PRVC，SIMV(VCV)，SIMV(PCV)，SIMV(PRVC)，PSV，SPONT/CPAP， BILEVEL(或同等模式)。 2、无创通气模式具有NIV/CPAP ，NIV-T，NIV-S/T无创通气模式。 3、具有窒息备份通气功能。 4、具有自动导管补偿功能，补偿度从0-100%。 5、具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。 6、具有顺应性补偿功能，具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP。 - 三、参数设置 1、 潮气量设置范围不低于20-2000ml。 2、 呼吸频率设置范围不低于1-80bpm。 3、 吸气时间设置范围不低于0.2-9s。 4、 吸气压力设置范围不低于5-60cmH2O。 5、 支持压力设置范围不低于0-60cmH2O。 6、 PEEP设置范围不低于1-35cmH2O。 ▲7、压力触发灵敏度设置范围不低于-20~0cmH2O； 流速触发灵敏度设置范围不低于0.5~20 LPM。 8、 压力上升时间设置范围不低于0-2s。 9、 吸气暂停时间设置范围不低于0-4s。 - 10、 压力参数监控具有：最小压（Pmin）， 平台压（Pplat）， 平均压（Pmean）， 峰值压力（Ppeak），呼气末正压 （PEEP） - 11、容量、流速类参数监控具有：吸入潮气量（ VTI）， 呼出潮气量（VTE）， 分钟通气量MV， 自主呼吸分钟通气量（MVspont）， 漏气百分比（Leak%） - ▲12、具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB，Vdaw和泄漏百分比。 - 13、 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和CO2-时间波形。 - 14、可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。 - 四、报警及其它功能 - 1、 至少具有以下报警：分钟通气量高， 分钟通气量低，管路脱落报警， 气道压力高， 气道压力低， 持续气道压力高，呼气末正压低，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高， 吸入氧浓度低， 交流电故障， 电池电压低，电池耗尽， 空气源不足，氧气源不足。 - 2、具有报警信息记录功能，可记录＞1000条报警信息。 - 3、具有智能吸痰功能和同步雾化功能。 - ▲4、全金属一体化恒温主动式呼气阀，高温高压消毒不易变形、不老化。 - 5、内置吸气和呼气流速传感器，非耗材。 - 6、具有低流速氧气接口，可使用低流速氧气工作。 - 7、产品设计使用年限≥8年 - 五、商务及售后服务 - ▲1、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货≥3台；剩余台次7天内全部到货。 - 2、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 - 3、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 5 | 140000.00 | 700000.00 |

高端有创呼吸机参数表（2包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高端有创呼吸机 | - 通气模式： - 1、辅助/控制 (A/C) ：容量控制（VCV）、压力控制（PCV） - 2、同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV - 3、自主呼吸 (SPONT) ：压力支持(PSV)、持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) - 4、无创通气 (NIV) - ▲5、双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) - 参数设置： 1、呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 - ▲2、潮气量：25～2200ml（容控时） - 3、呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） - 4、吸气压力：5～85 cmH2O - 5、支持压力：0～65 cmH2O - 6、呼气末正压：0～40 cmH2O - 7、峰值流速：3～150 L/min - 8、压力触发： 0.1～20 cmH2O - 9、流速触发：0.5～20 L/min - 10、吸气时间：0.2～30s - 11、平台时间：0.0～2.0s - 12、呼气时间：0.2～10.0s - 13、吸呼比：1:299～149:1 - 14、氧气浓度：21%～100% - 15、容控时可调流量波形：方波、递减波 - 16、压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比 - 17、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换 - 18、流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散 - 19脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管 - ▲20、呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适 - 监测项目： - ▲1、≥15”中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔 - 2、具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记 - 3、压力、容量和时间参数：自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等 - 4、肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP - 其它功能： - ▲1、吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染 - 2、智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议 - 3、吸气阀：比例电磁阀 - 4、呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 - ▲5、流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标 - ▲6、供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气 - 7、具备系统顺应性补偿 - 8、具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min； - 9、有后备电源 五、商务及售后服务 ▲1、要求到货时间≤3天。中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货≥5台。 - 2、产品设计使用年限≥10年 2、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 3、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 5 | 300000.00 | 1500000.00 |

无创呼吸机参数表（3包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 无创呼吸机 | - 一、基本要求 - 1、通气模式：无创通气 - 2、患者类型：成人，儿童 - ▲3、显示单元：显示器≥15.6英寸彩色全触屏平板示器，分辨率≥1920X1080，显示屏可以从主机上取下放到塔桥上使用，防止家属误操作，避免医护人员与患者发生交叉感染。 - 4、电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速≥260L/min - 5、内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。 - 6、具备高压氧及低压氧接口 - 7、具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。 - 8、在CPAP模式下，可以进行呼气压力释放调节，降低患者呼气阻力。 - 9、具备可控温湿化系统，可以满足高流量患者的温湿化治疗。 - ▲10、 具有漏气补偿功能，最大补偿≥200L/min。 - 二、通气模式 - 1、持续气道正压 NIV-CPAP - 2、自主/时间切换NIV-S/T - 3、时间切换通气 NIV-T - ▲4 、容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。 - 5、具备窒息通气 - 6、可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能 - 7、可选配高流量氧疗功能，可以为患者进行高流量氧疗。 - 8、可选配血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况 - 三、参数设置 - 1、目标潮气量： 50～2000ml - 2、呼吸频率：1～55bpm - 3、吸气时间：0.3～5s - 4、压力上升时间：0.1～2.0s - 5、吸气压力（IPAP）：4～50cmH2O - 6、呼气末正压(EPAP)： 4～30cmH2O - 7、吸入氧浓度： 21%～100% - 8、持续气道正压（无创呼吸）： 4～25cmH2O - 9、压力释放量（Crelief）：多档位可调节。 - 10、吸气压力最大值（Pmax）： 6～50cmH2O - 11、吸气压力最小值（Pmin）： 5～30cmH2O - 12、吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节 - 13、高流量氧疗流量调节范围：2～60L/min - 四、监测参数 - 1、压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP - 2、容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量 - 3、波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间 - 4、吸入氧浓度、可选配血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度监测 - 五、报警参数 - 1、气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。 - 六、商务及售后服务 - ▲1、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货3台。 - 2、产品设计使用年限≥8年 - 3、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 - 4、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 3 | 115000.00 | 345000.00 |

高流量呼吸湿化仪参数表（4包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 呼吸湿化治疗仪 | - 1、主机内置涡轮机和空氧混合器，外接氧气气源，能产生氧浓度精确可调的高流量气体，可用于成人及小儿（体重＞3公斤） - 2、内置一体化加温湿化器，提供达到人体核心体温37℃及100%相对湿度(44mgH2O/L)的温湿化气体,湿度输出：符合相关标准 3、治疗模式分为成人模式和专业的小儿模式两种，快捷切换时屏幕具有相关提示。流量调节范围：成人模式：10～60 L/min，每次增幅1-5升/分；小儿模式：5-25升/分，每次增幅1升/分。 4、提供原厂自动注水湿化水罐，具有双浮子设计的安全结构，具有气流导向装置，以保证气流充分加温加湿，保障高流量治疗的安全。 5、呼吸管路：内置沿内壁外沿的螺旋型加热丝，并且在近病人端具有温度和流量传感器，精确控制空氧混合气体的温度和流速。 6、具有各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警、电源中断报警（声音报警≥100秒）等 ▲7、能提供原厂优质的鼻塞导管、气管切管接头和面罩接头等不同病人连接界面，病人界面的管路部分采用透水不透气的材料，防止冷凝水形成进入病人气道。鼻塞导管型号≥6种，以满足不同病人的治疗要求。 ▲8、设备进气口处具有专业的空气细菌过滤片（非海绵等材料），保护机器内部管道、涡轮机的清洁无菌，防止院感。细菌过滤效率≥99.999，病毒过滤效率≥99.99。工作寿命≥2个月或900小时。 ▲9、配备专业高温空气消毒工具套装1套，可进行设备内部通道高水平高温空气自动消毒, 并能记录消毒状态、次数等指标，杜绝气体、液体类消毒物质的残留危害。开机自检时能回顾、提示消毒次数等信息，确保治疗安全。 ▲10、设备进入自行高温空气内部消毒过程中，主机能实时监测和显示消毒状态，每次消毒≥30分钟、消毒空气的温度≥85℃。 ▲ 11、主机具有空气细菌过滤片的检测报警功能，及时发出文字及声光报警。 - 提供模拟操作软件，能够了解如何使用设备，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。 - 产品设计使用年限≥5年 ▲14、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货≥5台；剩余台次7天内全部到货。 15、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 16、保修时间：整机保修三年。 厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 10 | 60000.00 | 600000.00 |

高端监护仪参数表（5包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 高端监护仪 | 一、监护仪结构 - ▲1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个. - 2、≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节 - 3、内置高能锂电池，供电时间≥4小时 - 4、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 二、监测参数 - ▲1、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的监测 - 2、支持选配转运监护仪作为功能模块，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 - 3、支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析 - ▲4、支持≥4通道心电进行多导心电分析 - ▲5、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 - 6、具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 - ▲7、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 - 8、提供辅助静脉穿刺功能 - 9、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg - 10、提供灌注指数（PI）的监测，指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 - 11、支持选配多达4通道有创压监测 - 12、有创压适用于成人，小儿和新生儿 - 13、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 - 14、支持选配EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持选配顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 - 15、支持选配模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册 - 16、支持选配模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 三、系统功能 - 1、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 - 2、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 - 3、支持≥120小时趋势表和趋势图回顾 - ▲4、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 - 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 - 6、产品设计使用年限≥10年 四、商务及售后服务 ▲1、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货10台。 2、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 3、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 10 | 50000.00 | 500000.00 |