附件1

玉溪市中医医院

医用等离子体空气消毒器报价单

- 询价采购项目

项目名称：医用等离子体空气消毒器询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用等离子体空气消毒器 | 可移动 |  |  |  |  |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，必须要求有现货，收到中标通知后3日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2024年   月   日

附件2

- 参数要求（附表）

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、外观尺寸≤500×290×860（mm³），4个万向脚轮，可任意移动；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、整机重量≤25kg，额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以下的场所；

6、额定功率≤79W±7.9W；电源AC220V 50Hz；

7、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

8、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

9、等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

10、等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：30℃、检测时间2h（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

11、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。