附件2

技术规格

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温保存箱 | 一 、设备用途：用于人体检测样品、药品、疫苗、生物制品等的超低温保存，适用于医院、科研机构等场景。 二、技术参数 1.基本规格： 1.1立式单门设计，有效容积≧50L。 1.2外部尺寸：650×700×1200mm（因场地受限） 2.温度性能： ★2.1控温范围：-40℃～-86℃，控温精度±0.1℃。 2.2温度均匀性≤4℃（提供测试报告）。 ★2.3内胆材料：304镜面不锈钢，易清洁、耐腐蚀。 ★2.4制冷系统：采用低噪音高效压缩机，降温时间短。 3.结构设计： 3.1标配1层可调节不锈钢搁架，1个不锈钢内门。 3.2暗把手设计，可加挂锁，双硅胶门封（耐温-100℃）。 4.制冷配置： 4.1进口高效压缩机，进口低噪音风机，智能散热控制。 ★4.2制冷采用无疿环保制冷剂（提供环保认证）。 ★4.3保温层：≧两层，并提供发泡剂。 5.安全功能： 5.1童锁、压机延时、高温保护等多重保护 5.2声光报警（高低温、传感器故障），可选配断电报警 6.其他配置： 6.1 LED显示屏（0.1℃精度），4个万向脚轮（带锁定） 6.2 左侧带测试孔，匹配冻存架（140×282×175mm）4个 6.3 2ml冻存管存量：≧2400个（24/10×10冻存盒） ★6.4 使用年限≧6年 三、资质要求 1.投标方需提供《医疗器械经营许可证》。 2.生产企业需通过ISO9001、ISO13485认证（提供证书）。 3.产品需提供《医疗器械注册证》。 四、售后服务 ★1.保修期：整机免费保修2年。 2.响应时间：1小时内响应，24小时内现场服务。 3.技术支持：终身免费技术咨询。 | 台 | 1 | 30000.00 |
|  |  | 合计： |  | 1 | 30000.00 |

注：标注“★”的条款必须满足。