附件

玉溪市中医医院超声乳化仪设备维修详细清单

| 序号 | 需更换模块 | 数量 | 功能、参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压传感器模块 | 1 | 模块用于检测管道压力 |
| 2 | 电源模块 | 1 | 具有医用型认可凭证；CE、CURUS、TUV,电压输入：90-264VAC；输出路数4路；电压5.1V、24V、-12V、+12V,偏差±0.1；对应电流8A、4A、1A、2.5A；功率75W；温度0-50℃；体积177.8mm×108mm×33mm |
| 其他要求： 1、设备型号为：CataRhex，机身编码：SN61610110； 2、故障现象：没超声，管路模块经常报错。 3、初步判断为以上两个模块故障，如维修检测后，还有其他模块故障，需要经同意后才能维修，并保证设备能正常运行。 4、更换模块配件后，需要对所更换的模块配件和设备整机保修一年。 |  |  |  |