附件1

玉溪市中医医院ABS病床询价采购公告

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院ABS病床询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手摇病床 |  |  |  |  |  |  |
| 床头柜 |  |  |  |  |  |  |
| 床垫 |  |  |  |  |  |  |

1.以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上产品质保期为三年，摇杆保修三年。我公司承诺提供的产品若达不到院方参数要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2021年   月   日

附件2

ABS病床技术参数

1. 用于普通住院病房患者护理疗养，根据医院色调多种颜色风格可选。

2. 规格尺寸：≥长2100×宽970（含护栏）×高500mm±10mm。

3. 配置清单：手摇式三折病床床体1张、ABS床头板1付（带防撞护角）、医用脚轮系统1套、折叠护栏1套、床下双面引流挂钩2个、输液插孔4个、暗藏式餐桌搁置位1个、椰棕海绵复合床垫1张。

4. 床头：床头尾板采用强化ABS材质，耐腐蚀、抗老化，加厚设计，带定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽，装卸方便，无需借助任何工具轻松装卸可快速拆卸，可兼 CPR使用。四周配有防撞护角，推送方便。

5. 床框：采用≥长30mm×宽60mm×厚度1.2mm优质矩形碳素钢管制作，焊接焊缝均匀渗透、强度高，防止漏焊、假焊等，保障长久使用稳固。

6. 床面

6.1床面采用≥厚度1.0mm优质冷轧钢板制作成型，坚固、实用，带透气孔，床面内采用≥厚度1.0mm优质矩形碳素钢管加强。

6.2 床面链接件全部使用钢件，四周增加钢管加固；背段采用长弯型架+双支撑卸力结构，升降采用活动转臂，并配双轮在平行轨道滑行。

▲6.3 安全性能：床面在承受600KG载荷时，床体不垮塌；床框任一边侧中部承受300KG载荷时，床体不得倾斜和翻倒。(提供国家认可的专业机构检测报告予以证明)

7. 床脚：采用≥厚度1.5mm矩形碳素钢管，整体底座床脚，强度高，保障长久使用

8. 脚轮系统

8.1 四只静音万向轮，制动稳定可靠，可防杂物缠绕，每只带独立刹车。

▲8.2 脚轮疲劳耐久性：整床标准载荷（≥200Kg）情况下，连续推动10000米后及运行过程中，应无功能性损坏并正常使用。(提供国家认可的专业机构检测报告予以证明)

9. 升降系统：背部升降系统采用双V型支撑结构，有效分散背部承重力，起动力矩低，升降使用轻便，背部升降双V型支撑采用≥长30×宽40×厚度1.5mm优质矩形碳素钢管。背板调节范围0°——75°，腿板调节范围0——45°。

10. 摇杆系统

10.1 摇杆手柄为ABS强化工程塑料,内置直Φ10mm冷拉调直圆钢，外套合金管制作，具备三挡缓释折叠功能。

▲10.2 摇杆系统耐用性满足：摇动灵活，无卡阻现象，无载荷时手柄起动力矩≤5N.M。疲劳耐久性，连续升降12000次后及运行过程中，应无功能性损坏。摇杆采用不锈钢制万向联轴节结构，升降丝杆采用45#钢挤压成型，伸缩管采用不锈钢内套设计(提供国家认可的专业机构检测报告予以证明)

11. 折叠护栏

11.1 铝合金折叠护栏为全履式结构，下座套为3mm厚钢板,下座横管为30×30×1.2mm方管。六档式设计，D 型铝合金扶手，护栏表面经 电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度快速定位开关；可根据需要做升降调节。其上可根据需要覆盖优质餐桌板，方便病患日常饮食、看书、使用电脑等。

11.2 护栏立柱≥6支，立柱采用椭圆形不锈钢管材，上部为铝合金型材横梁，扶手开关为合金材质铸造，带防撞装饰条。总高度≥370mm。

11.3 护栏耐用性满足：正常使用情况下，连续使用开闭功能测试≥12000次，应无功能性损坏。

▲11.4护栏承受力量：护栏承受水平纵向600N推力不得产生永久性变形，将护栏上主管向上用600N拉力不得产生永久性变形，护栏承受水平横向1200N推力不得产生永久性变形。(提供国家认可的专业机构检测报告予以证明)

12. 病床表面处理：病床表面经过处理后，具有极强的耐化学性、耐腐蚀性；试件的主要表面与垂直线成15-30°角度放置在盐雾箱内，用50g/L±5g/L的氯化钠溶液（PH值6.5-7.2）的试验情况下，能通过96小时以上盐雾实验后无腐蚀。(提供国家认可的专业机构检测报告予以证明)

13. 床垫

13.1 规格与病床配套，厚度≥80mm±2mm，床垫采用软硬复合设计，正面为软面，反面为硬面，满足不同病患需求（提供实物图片证明）

13.2  床垫内芯由30mm软性椰棕和50mm高密度海绵原材料制作，安全、环保，无铬、铅等金属，椰丝垫通过高温等工艺处理，做防虫、防蛀、防霉变等工艺工序。

13.3 外层床套为防螨布料，防螨性能优异，符合GB/T24253-2009防螨性能标准要求。外层床套为抗菌布料，具有良好的抗菌效果，符合GB/T20944.2-2007抗菌性能标准要求。（证提供国家认可的专业机构检测报告明抗菌性能）

▲14. 整体质保3年。（提供国家认可的专业机构认证证书，证明符合GB/T27922-2011商品售后服务评价体系五星级认证）

▲15. 生产厂家管理要求：符合YY/T0287-2017/ISO13485:2016质量管理体系标准，符合GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015质量管理体系标准，符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系标准；获得用户满意产品单位评选活动的入选，获得用户信得过产品企业评选活动的入选，获得质量诚信企业评选活动的入选。(提供国家认可的专业机构证书予以证明）

16.病床净重≥60KG。