附件

玉溪市中医医院助听器询价采购公告

- 询价采购项目

项目名称：玉溪市中医医院助听器询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线助听器 |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

三、质量承诺

以上产品质保期为一年。我公司承诺提供的产品若达不到院方参数要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2021年   月   日

附件2

助听器技术参数

- 适用范围：供听力障碍者补偿听力用

- 耳背式助听器由麦克风、放大器、受话器、音量电位器、开关、微调、电感、耳塞及外壳部件组成。和皮肤接触的耳塞和外壳材料采用生物兼容性材料，耳塞采用的是一种高分子硅树脂材料；外壳采用的是一种丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）高分子材料。

- 外观

3.1、注塑部件无损伤、污点、破裂、严重注塑缺陷及其他缺陷，所有印刷清晰可认，无错印、漏印。

3.2、开关、音量调节器无变形、倾斜，开关的机械定位良好，电池门开关不会受到阻碍。

★3.3、上、下外壳和电池门分别能够紧密闭合。

4、功能测听

4.1、助听器无中断或增益变化，无嘶嘶噪声、失声和杂声。

4.2、可调原件功能完好，能够起到应有的调节作用。

5、高频平均OSPL90(HFA-OSPL90)：125dB

★6、最大OSPL90：130dB

★7、支持无线功能，小巧且方便携带，高频平均满档声增益（HFA-FOG）：58dB

8、总谐波失真（THD）：3%

9、等效输入噪声（EIN）：29dB

10、额定电源电流消耗：1.1mA

11、频率响应范围：

f1标称值：200Hz

F2标称值：4500Hz

★12、所有技术参数必需提供产品检测报告