附件1

有创呼吸机参数（1包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 一、基本要求 1、通气模式：有创通气和无创通气 2、患者类型：成人，儿童 ▲3、电动电控呼吸机（无需配置空气压缩机），配置≥12寸触摸屏显示器，显示器应方便从主机拆卸并安装到其他设备，避免交叉感染 4、 内置锂电池，电池工作时间≥2小时。 二、通气功能 1、有创通气模式具有：VCV，PCV，PRVC，SIMV(VCV)，SIMV(PCV)，SIMV(PRVC)，PSV，SPONT/CPAP， BILEVEL(或同等模式)。 2、无创通气模式具有NIV/CPAP ，NIV-T，NIV-S/T无创通气模式。 3、具有窒息备份通气功能。 4、具有自动导管补偿功能，补偿度从0-100%。 5、具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸，屏幕冻结测量，屏幕锁等功能。 6、具有顺应性补偿功能，具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP。 三、参数设置 1、 潮气量设置范围不低于20-2000ml。 2、 呼吸频率设置范围不低于1-80bpm。 3、 吸气时间设置范围不低于0.2-9s。 4、 吸气压力设置范围不低于5-60cmH2O。 5、 支持压力设置范围不低于0-60cmH2O。 6、 PEEP设置范围不低于1-35cmH2O。 ▲7、压力触发灵敏度设置范围不低于-20~0cmH2O； 流速触发灵敏度设置范围不低于0.5~20 LPM。 8、 压力上升时间设置范围不低于0-2s。 9、 吸气暂停时间设置范围不低于0-4s。 10、 压力参数监控具有：最小压（Pmin）， 平台压（Pplat）， 平均压（Pmean）， 峰值压力（Ppeak），呼气末正压 （PEEP） 11、容量、流速类参数监控具有：吸入潮气量（ VTI）， 呼出潮气量（VTE）， 分钟通气量MV， 自主呼吸分钟通气量（MVspont）， 漏气百分比（Leak%） ▲12、具有以下参数监测：氧浓度，总呼吸频率，自主呼吸频率，呼气阻力，动态肺顺应性，自主呼吸吸气时间，RSBI，WOB，Vdaw和泄漏百分比。 13、 可监测压力-时间，流速-时间，容量-时间和CO2-时间波形。 14、可监测压力-流速，压力-容量，流速-容量环。 四、报警及其它功能 1、 至少具有以下报警：分钟通气量高， 分钟通气量低，管路脱落报警， 气道压力高， 气道压力低， 持续气道压力高，呼气末正压低，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高， 吸入氧浓度低， 交流电故障， 电池电压低，电池耗尽， 空气源不足，氧气源不足。 2、具有报警信息记录功能，可记录＞1000条报警信息。 3、具有智能吸痰功能和同步雾化功能。 ▲4、全金属一体化恒温主动式呼气阀，高温高压消毒不易变形、不老化。 5、内置吸气和呼气流速传感器，非耗材。 6、具有低流速氧气接口，可使用低流速氧气工作。 7、产品设计使用年限≥8年 五、商务及售后服务 ▲1、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货≥3台；剩余台次7天内全部到货。 2、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 3、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 5 | 140000.00 | 700000.00 |

高端有创呼吸机参数（2包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高端有创呼吸机 | - 通气模式： 1、辅助/控制 (A/C) ：容量控制（VCV）、压力控制（PCV） 2、同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV 3、自主呼吸 (SPONT) ：压力支持(PSV)、持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) 4、无创通气 (NIV) ▲5、双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) - 参数设置： 1、呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 ▲2、潮气量：25～2200ml（容控时） 3、呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） 4、吸气压力：5～85 cmH2O 5、支持压力：0～65 cmH2O 6、呼气末正压：0～40 cmH2O 7、峰值流速：3～150 L/min 8、压力触发： 0.1～20 cmH2O 9、流速触发：0.5～20 L/min 10、吸气时间：0.2～30s 11、平台时间：0.0～2.0s 12、呼气时间：0.2～10.0s 13、吸呼比：1:299～149:1 14、氧气浓度：21%～100% 15、容控时可调流量波形：方波、递减波 16、压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比 17、窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换 18、流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散 19脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管 ▲20、呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适 - 监测项目： ▲1、≥15”中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔 2、具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记 3、压力、容量和时间参数：自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等 4、肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP - 其它功能： ▲1、吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染 2、智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议 3、吸气阀：比例电磁阀 4、呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 ▲5、流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标 ▲6、供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气 7、具备系统顺应性补偿 8、具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min； 9、有后备电源 五、商务及售后服务 ▲1、要求到货时间≤3天。中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货≥5台。 2、产品设计使用年限≥10年 2、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 3、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 5 | 300000.00 | 1500000.00 |

无创呼吸机参数（3包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 无创呼吸机 | 一、基本要求 1、通气模式：无创通气 2、患者类型：成人，儿童 ▲3、显示单元：显示器≥15.6英寸彩色全触屏平板示器，分辨率≥1920X1080，显示屏可以从主机上取下放到塔桥上使用，防止家属误操作，避免医护人员与患者发生交叉感染。 4、电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速≥260L/min 5、内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。 6、具备高压氧及低压氧接口 7、具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。 8、在CPAP模式下，可以进行呼气压力释放调节，降低患者呼气阻力。 9、具备可控温湿化系统，可以满足高流量患者的温湿化治疗。 ▲10、 具有漏气补偿功能，最大补偿≥200L/min。 二、通气模式 1、持续气道正压 NIV-CPAP 2、自主/时间切换NIV-S/T 3、时间切换通气 NIV-T ▲4 、容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。 5、具备窒息通气 6、可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能 7、可选配高流量氧疗功能，可以为患者进行高流量氧疗。 8、可选配血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况 三、参数设置 1、目标潮气量： 50～2000ml 2、呼吸频率：1～55bpm 3、吸气时间：0.3～5s 4、压力上升时间：0.1～2.0s 5、吸气压力（IPAP）：4～50cmH2O 6、呼气末正压(EPAP)： 4～30cmH2O 7、吸入氧浓度： 21%～100% 8、持续气道正压（无创呼吸）： 4～25cmH2O 9、压力释放量（Crelief）：多档位可调节。 10、吸气压力最大值（Pmax）： 6～50cmH2O 11、吸气压力最小值（Pmin）： 5～30cmH2O 12、吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节 13、高流量氧疗流量调节范围：2～60L/min 四、监测参数 1、压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP 2、容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量 3、波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间 4、吸入氧浓度、可选配血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度监测 五、报警参数 1、气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。 六、商务及售后服务 ▲1、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货3台。 2、产品设计使用年限≥8年 3、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 4、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 3 | 115000.00 | 345000.00 |

高流量呼吸湿化仪参数（4包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 呼吸湿化治疗仪 | 1、主机内置涡轮机和空氧混合器，外接氧气气源，能产生氧浓度精确可调的高流量气体，可用于成人及小儿（体重＞3公斤） 2、内置一体化加温湿化器，提供达到人体核心体温37℃及100%相对湿度(44mgH2O/L)的温湿化气体,湿度输出：符合相关标准 3、治疗模式分为成人模式和专业的小儿模式两种，快捷切换时屏幕具有相关提示。流量调节范围：成人模式：10～60 L/min，每次增幅1-5升/分；小儿模式：5-25升/分，每次增幅1升/分。 4、提供原厂自动注水湿化水罐，具有双浮子设计的安全结构，具有气流导向装置，以保证气流充分加温加湿，保障高流量治疗的安全。 5、呼吸管路：内置沿内壁外沿的螺旋型加热丝，并且在近病人端具有温度和流量传感器，精确控制空氧混合气体的温度和流速。 6、具有各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警、电源中断报警（声音报警≥100秒）等 ▲7、能提供原厂优质的鼻塞导管、气管切管接头和面罩接头等不同病人连接界面，病人界面的管路部分采用透水不透气的材料，防止冷凝水形成进入病人气道。鼻塞导管型号≥6种，以满足不同病人的治疗要求。 ▲8、设备进气口处具有专业的空气细菌过滤片（非海绵等材料），保护机器内部管道、涡轮机的清洁无菌，防止院感。细菌过滤效率≥99.999，病毒过滤效率≥99.99。工作寿命≥2个月或900小时。 ▲9、配备专业高温空气消毒工具套装1套，可进行设备内部通道高水平高温空气自动消毒, 并能记录消毒状态、次数等指标，杜绝气体、液体类消毒物质的残留危害。开机自检时能回顾、提示消毒次数等信息，确保治疗安全。 ▲10、设备进入自行高温空气内部消毒过程中，主机能实时监测和显示消毒状态，每次消毒≥30分钟、消毒空气的温度≥85℃。 ▲ 11、主机具有空气细菌过滤片的检测报警功能，及时发出文字及声光报警。 - 提供模拟操作软件，能够了解如何使用设备，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。 - 产品设计使用年限≥5年 ▲14、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货≥5台；剩余台次7天内全部到货。 15、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 16、保修时间：整机保修三年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 10 | 60000.00 | 600000.00 |

高端监护仪参数（5包）

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 高端监护仪 | 一、监护仪结构 ▲1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个. 2、≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节 3、内置高能锂电池，供电时间≥4小时 4、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 二、监测参数 ▲1、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的监测 2、支持选配转运监护仪作为功能模块，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 3、支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析 ▲4、支持≥4通道心电进行多导心电分析 ▲5、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 6、具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 ▲7、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 8、提供辅助静脉穿刺功能 9、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg 10、提供灌注指数（PI）的监测，指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 11、支持选配多达4通道有创压监测 12、有创压适用于成人，小儿和新生儿 13、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 14、支持选配EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持选配顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 15、支持选配模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册 16、支持选配模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 三、系统功能 1、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 2、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 3、支持≥120小时趋势表和趋势图回顾 ▲4、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 - 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 6、产品设计使用年限≥10年 四、商务及售后服务 ▲1、中选供应商拿到成交通知书后，3天内供货10台。 2、提供设备相关合法渠道来源证明材料。 3、保修时间：整机保修二年。厂家在云南有专门的售后服务团队，能够在24小时内到达现场为客户处理问题。 | 台 | 10 | 50000.00 | 500000.00 |

附件2

技术指标参数偏离表

项目名称：                           项目编号：

| 包件 | 货物名称 | 询价文件技术规范、要求 | 报价品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离情况 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“询价公告技术规范、要求”可按“技术要求”内容复制。

2、表格中“报价品牌、型号、技术参数及配置”请报价人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。若由于报价人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3、表格中“偏离”部分，报价人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。

4、报价人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：_______年月日

附件3

玉溪市中医医院一批呼吸机等重症救治设备

采购项目（二次）报价一览表(   包)

| 注册证名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 投标单价（元） | 合计金额（元） | 生产厂家 | 单位 | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.此页报价合并装订到响应文件。

2.以上价格包含税费、差旅费、安装、运输、维修、调试、搬运等一切与本项目相关的费用。

服务承诺：（根据参数商务部分及售后服务自拟）

公司名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)                  联系电话：

2023年  月  日

附件4

必不可少的部件、标准备件、配套耗材报价表

（如有）

项目名称：(   包)

| 配件名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.此页报价合并装订到响应文件。

2.以上价格包含税费、差旅费、安装、运输、维修、调试、搬运等一切与本项目相关的费用。

公司名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

联系电话：

日期:     年   月   日